Temperaturmessung mit KTY-Sensor und ESP32

Technische Dokumentation

Autor: Juergen Eggeling
Datum: 09.02.2026

# Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Das Inhaltsverzeichnis kann in Word über „Feld aktualisieren“ automatisch erzeugt werden.

Inhalt

Inhaltsverzeichnis	1

1 Einleitung	2

2 Hardwareaufbau	2

3 Blockschaltbild	2

4 Messprinzip	2

5 Mathematisches Modell	2

6 Kalibrieranleitung (1-Punkt)	2

7 Fehlerbetrachtung	3

8 Optimierung des Pull-Up-Widerstands	3

9 Arduino-Code	3

# 1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Auslegung, Berechnung und Implementierung einer präzisen Temperaturmessung mit einem KTY-Temperatursensor (2000 Ω @ 25°C) an einem ESP32 unter Verwendung der Arduino-IDE.

# 2 Hardwareaufbau

Der KTY-Sensor ist zwischen ADC-Eingang und Masse geschaltet. Ein Pull-Up-Widerstand verbindet den ADC-Eingang mit der 3,3-Versorgung.

# 3 Blockschaltbild

+3.3V
  |
 [Pull-Up 2kΩ]
  |
 [ADC ESP32]
  |
 [KTY Sensor 2kΩ @25°C]
  |
 GND

# 4 Messprinzip

Der KTY-Sensor bildet mit dem Pull-Up-Widerstand einen Spannungsteiler. Die am ADC gemessene Spannung wird digitalisiert und anschließend in einen Sensorwiderstand umgerechnet.

# 5 Mathematisches Modell

Die Umrechnung von Widerstand in Temperatur erfolgt über ein kubisches Polynom nach der KTY-Normkennlinie. Die Inversion erfolgt mittels Newton-Iteration.

# 6 Kalibrieranleitung (1-Punkt)

1. Sensor und Referenzthermometer auf gleiche Temperatur bringen (z. B. 25°C).
2. Temperaturwert des ESP32 auslesen (T_mess).
3. Offset berechnen: T_OFFSET = T_ref – T_mess.
4. Offset im Code als Konstante eintragen oder im EEPROM speichern.
5. Offset bei jeder Messung addieren.

# 7 Fehlerbetrachtung

Ohne Kalibrierung ist mit einem typischen Gesamtfehler von ±0,8 bis ±1,2°C zu rechnen. Mit einer 1-Punkt-Kalibrierung reduziert sich der Fehler auf etwa ±0,4°C.

# 8 Optimierung des Pull-Up-Widerstands

Für den Messbereich 20–100°C ist ein Pull-Up-Widerstand von 2,2 kΩ bis 2,49 kΩ optimal, da er den Arbeitspunkt des Spannungsteilers in den linearen ADC-Bereich legt.

# 9 Arduino-Code

const int adcPin = 34;
const float Vref = 3.3;
const float pullup = 2000.0;
const float R25 = 2000.0;
const float A = 7.88e-3;
const float B = 1.94e-5;
const float C = 3.42e-8;
const float T_OFFSET = 0.0; // Kalibrierwert

float R_from_T(float T) {
  float x = T - 25.0;
  return R25 * (1 + A*x + B*x*x + C*x*x*x);
}

float dR_dT(float T) {
  float x = T - 25.0;
  return R25 * (A + 2*B*x + 3*C*x*x);
}

float T_from_R(float R) {
  float T = 60.0;
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    T -= (R_from_T(T) - R) / dR_dT(T);
  }
  return T + T_OFFSET;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12);
  analogSetAttenuation(ADC_11db);
}

void loop() {
  int adc = analogRead(adcPin);
  float voltage = adc * (Vref / 4095.0);
  float Rkty = pullup * (voltage / (Vref - voltage));
  float temperature = T_from_R(Rkty);

  Serial.print("Temperatur: ");
  Serial.print(temperature, 2);
  Serial.println(" °C");
  delay(1000);
}